附件1

AED 参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AED（自 动体外 除颤仪） | 1. 体积、重量（大小适中，设备操作提示良好，便携性、及时性、易用性） 1.1.机器自身具备便携把手，便于携带 。 1.2.重量≤3.0kg（含电极片和电池），便于公共场所携带使用。 1.3.为确保及时除颤，在需要除颤时，除颤按钮必须 有闪烁灯提示。 1.4.在待机状态下，电极片和自动体外除颤仪预先连 接，且电极片可放在机器上，方便携带和及时救治。 2.操作.支持成人/小儿模式快速切换 3.除颤性能（有效性、通用性） 3.1.除颤采用双相波技术 3.2. 能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次或后续电击使用更高级别能量。以便于非专业医务人员使用。 3.3.除颤能量小于等于200J 3.4.有专用成人/小儿电极片，且模式可一键切换。 3.5.分析时间：≤10 秒 3.6.充电时间：充电至最大能量准备放电的时间≤10 秒3.7.最大能量保持时间：≥20 秒 3.8.具有内部自动放电功能，保证患者和医护人员安 全。 4.除颤电极片（简易性、通用性、普适性） 4.1 .电极片有明确贴放位置示意图，减少施救过程 中的出错率提高抢救效率。 4.2.主机上有电极片粘贴方式示意图，并能感知操作者的每一步操作，并根据实际操作提供清晰的语音提1.2m 跌落冲击。提供证明文件。 4.3.备用状态时电极片须已经提前与机器连接，节 省宝贵的抢救时间。 4.4.电极片可与同品牌手动除颤器通用，便于向医 院急救转移，及时获得更高级的生命支持，提高抢救效率降低抢救成本。 4.5.可自动识别成人、儿童电极片，并根据电极片 类型自动选择对应的除颤能量 4.6.电极片出厂有效期≥24 个月，具有电极片有效 期自检功能和电极片过期报警提示。 5.电源（有效性、普适性） 5.1.采用一次性电池，出厂有效期≥4 年。 5.2.大容量一次性电池：可以支持大于等于 200 次 200J，或 7 小时监护。 5.3.内置自检程序，自动检测电池状况，不开机可 提示电池剩余电量低，低电量报警后至少还可支持大于 8次 200J 除颤充放电。 6.操作简单（简易性、安全性、通用性） 6.1.操作步骤：1 打开机器-2 贴上电极片-3 除颤， 使用简单、快捷。 6.2.默认语言为中文 6.3.标配成人模式和儿童模式，二种模式一键切换， 提高抢救效率。 6.4.全程具有中文语音提示操作及心肺复苏指导 7.设备自检功能 7.1.自检功能：具备每日自动检测和用户自检，确 保机器可以正常使用 7.2.自检内容：除颤电极片状态，内部电子元件， 电击按钮和软件 7.3.自检反馈：机器状态异常会有指示灯提示。不 开机情况下可提示电池低电量或提示故障 8.数据传输和存储 8.1.数据传输：可存储连续 ECG 波形，可通过网络 将数据导出到病人综合数据管理系统软件 8.2.内部存储：可存储事件记录 8.3.可配完整的 AED 维护方案, 具备管理系统，方 便装机的日常维护和节省维护成本。 9.安全性 9.1.抗跌落：具备优异的抗跌落性能，裸机可承受 9.2.防水防尘性能：具备良好的防水防尘性能，防 水防尘级别 IP55。提供证明文件。 10. 技术培训及售后服务。 10.1.现场免费培训 投标人在 AED 机交付采购方时，要安排专业工程师上门提供 AED 机使用管理方法以及产品使用注意事项培训；并提供 AED 机管理员所需的系列检查维护表格材料。 10.2.投标人要对 AED 机提供 5 年的免费保修期，电极贴有效期大于等于 2 年，电池待机有效期 4 年，有效期内厂家免费进行更换（含因急救使用的原因导致提前的电极片或电池的更换）。 10.3.交货时必须提供厂家的售后服务承诺，质保期 内报价人要在 2 小时内响应采购人的售后要求。 10.4.投标总价包含 AED 设备、智能立柜式机箱、智 能模块、远程联网管理系统、急救包等硬件设备价格及 5年以上维护费用。投标人要在交货时随每台 AED 机免费提供一个急救包、一个智能立柜式机箱和智能模块等硬件设备。智能立柜式机箱：带电子屏播放功能、AED 放置空间、急救包及耗材放置空间和开门报警、扫码开锁功能。智能模块：支持远程监控功能，系统可以全方位远程监控 AED 含电池和电极片的实时状态，并将信息通过网络及时反馈用户，确保 AED 永远处于正常状态，减轻用户管理成本，提高效率。急救包：内含口对口呼吸膜、医用手套、剃毛刀、安全剪刀、纱布绷带、三角绷带、急救毯。 11.其他要求 11.1.中标后所提供 AED 设备为 2020 年最新款。 11.2.中标需同时配套 AED 安放橱柜，负责安装调 试并在橱柜上喷印“宁夏红十字会捐赠”字样及红十字会标示。 11.3.提供日常巡查，每季度至少 1 次。 11.4.协助红十字会对 AED 管理使用人员进行培训。 11.5.确保 AED 始终处于可用状态。 | 台 | 18 |